ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Установка получения сверхчистой воды УПСВ-10
производства ООО ПФ «Ливам»
	Назначение
	Внешний вид

	Производство воды типа I и типа II по ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа. Технические условия» в учреждениях различного профиля.

Качество исходной воды, поступающей в установку, должно соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (с рядом уточнений*). Температура исходной воды должна быть в пределах от 5C до 35C.

*Указано в руководстве пользователя. Уточняйте у завода-изготовителя.
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	Технические характеристики

	Качество производимой воды
	согласно требованиям статьи ФС 2.2.0020 «Вода очищенная», ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия», ГОСТ 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» к воде типа I типа II

	Удельная электрическая проводимость производимой воды при 20 (±2)C
	- Вода очищенная, мкСм/см, не более, …30
- Вода II типа, мкСм/см (МОм·см), ...0,25 (4,0)
- Вода I типа, мкСм/см (МОм·см), …0,052 (19)

	Производительность, дмз/ч
	- Вода очищенная, дмз/ч, не менее 17
- Вода II типа, дмз/ч, не менее 10
- Вода I типа, дмз/ч, не менее 10

	Род тока, частота, напряжение
	переменный однофазный, 50 Гц, 220 В (±10 %)

	Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более
	85

	Расход исходной воды, при tводы = 10C, л/ч
	30

	Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм
	660×415×540

	Исполнение
	[bookmark: _GoBack]Настольное с регулируемыми опорами.

	Масса, кг
	28,6

	Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи
	12

	Срок службы, лет
	не менее 5

	Особенности

	- Интуитивно понятное управление Установки получения сверхчистой воды УПСВ-10 значительно упрощает использование системы. Вся необходимая информация предоставляется пользователю на цветном ЖК-дисплее, на котором отображаются данные о качестве производимой воды, уровне воды в резервуаре, а также значки предупреждающих сообщений. Например, текущее состояние системы, необходимость замены мембраны и т. д. Для обеспечения оптимальной и максимально понятной работы системы иконки на ЖК-дисплее меняют цвет, давая визуальную индикацию процессов.
	- С помощью высокоточных кондуктометрических датчиков система проводит постоянный мониторинг ключевых параметров качества воды. Пользователь получает непосредственный прямой контроль работы системы в режиме реального времени.
- Надежное измерение удельного сопротивления обеспечивается низкой константой проточной ячейки измерения сопротивления и наличием температурной компенсации.

	- После каждого этапа очистки система проверяет удельную проводимость воды, давление на мембране обратного осмоса, качество пермеата, температуру воды, а также в автоматическом режиме управляет процессом рециркуляции в резервуаре.
	- Еще большие преимущества для пользователя обеспечивают установленный в базовой комплектации УФ модуль обеззараживания и финишный микрофильтр, позволяющие получить воду ещё более высокого качества.

	- Ступени очистки: 
1. ступень предварительной очистки воды,
2. ступень обратноосмотической очистки с повышающим насосом,
3. ступень деионизации получения воды II типа,
4. ступень ультрафиолетового облучения,
5. ступень деионизации получения воды I типа,
6. ступень мембранной фильтрации воды I типа
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